血透机主要功能配置及技术参数

1、设备用途：用于血液透析及相关治疗

2、功能配置

2.1 具有常规血液透析治疗(HD)功能

2.2 机器有2个医用CPU，稳定可靠。

*2.3 机器水路、电路分离。

2.4 可兼容其它机型的血透管路（动脉泵管、静脉壶）。

2.5 可预设自动开关机。

2.6具有全自动预冲、回血功能。

2.7 治疗结束后，自动排空透析器及管路内水分。

2.8具有10英寸以上彩色液晶屏，中文显示界面。

2.9标配血压监测仪：采用示波原理，全自动记录患者的收缩压，舒张压，平均动脉压和脉搏。

*2.10标配联机清除率监测：可持续监测，且非侵入性的，无需额外耗材，实验室检查或者人员投入，无额外治疗费用。

*2.11透析液配制为容积式连续配制方式，能使用多种不同透析液配方。标配超纯透析液过滤器接口系统，可对透析液进行超纯过滤。

2.12标配碳酸氢盐干粉自动配制系统，同时具备B液吸管系统，有更好的使用灵活性。配合超纯透析液过滤系统，获得更好的透析效果。

3、拓展功能要求

3.1中央供液输送系统

3.2中央联网数据管理系统

4、体外循环通路及安全监测

4.1	漏血监测：采用红光监测和绿光补偿的智能漏血监测。

4.2	动脉压监测

显示范围 -300mmHg～+280mmHg；精确度±10mmHg；分辨率：20mmHg

4.3 静脉压监测

显示范围 -60mmHg～+520mmHg；精确度±10mmHg；分辨率：20mmHg

4.4 跨膜压监测：

显示范围 -60mmHg～+520mmHg；分辨率：20mmHg

*4.5 动脉血泵：血流量范围 20～600ml/min；泵管直径2～10mm

*4.6	空气监测器：有静脉壶支架放置，能实现超声传导检测空气和血液泡沫，在静脉夹中另有光学探测器。

4.7 肝素泵：可编定停止时间，读取累计肝素容量。

流速 0～9.9ml/h；单次追加剂量0.1～5ml；注射器尺寸20，30，50ml

*4.8 每隔12.5min，进行一次系统密闭性测试。

5、透析液配置

5.1 透析液自动加热，温度可调35.0ºC~39.0ºC。

5.2 透析液流量：0-300-500-800ml/min多档可调。

5.3	水与各浓缩液的比例可在面板调节，兼容多种透析液配方。

6、清洗/消毒：

6.1 程式化设置多种消毒和清洗模式，具有化学消毒及加热消毒功能；热消毒温度85至93度。

6.2 消毒＋脱钙一键完成，完成时间30分钟。

6.3 透析液吸管（A\B管）整机一体化消毒

6.4 消毒结束后，10分钟内无操作则机器自动关机。

7	、后备电源配置

7.1 内置的后备电源可支持整机维持体外循环大于15分钟。

7.2 所有监测功能正常运作，治疗数据不丢失。

8、超滤控制

*8.1采用密闭式平衡腔超滤控制系统，平衡腔容量为30ml,精确度±1%。

8.2 超滤率0～4000mL/h,可实现零超滤。

*9.免费开放端口，与我院信息系统实现无缝对接